## Sheet1
标包号 | 标包内容 | 需求科室 | 产品目录 | 规格、技术要求 | 中选后服务费收费标准（元/入选供应商）
3 | 医用耗材 | 第一手术室 | 无菌医用激光光纤 | 该产品需与我院现用科医人钬激光适配，光纤直径200/550，适用于碎石等手术 | 500
5 | 医用耗材 | 血液净化中心 | 一次性使用采血针 | 一次性使用采血针可连接到动静脉穿刺针尾端 | 500
25 | 医用耗材 | 内镜微创诊疗中心 | 电圈套器 | 最大插入部外径为2.4mm(适用于2.8钳道)，切丝全圈开幅宽度为32mm，有效长度为2400mm。 | 500
27 | 医用耗材 | 内镜微创诊疗中心 | 隔离衣 | 165-180cm身高医护通用即可 | 500
28 | 医用耗材 | 内镜微创诊疗中心 | 食管阻抗-PH联合监测系统 | 监测通道≥7个，PH监测点≥1个 | 500
31 | 医用耗材 | 造口伤口门诊 | 医用胶带 | 2.5cm*5m | 500
32 | 医用耗材 | 造口伤口门诊 | 医用胶带 | 5cm*5m 医用胶带 | 500
36 | 医用耗材 | 造口伤口门诊 | 造口袋 | 一件式尿路造口袋 | 500
37 | 医用耗材 | 造口伤口门诊 | 造口袋 | 两件式尿路造口袋 | 500
40 | 医用耗材 | 第四普通外科 | 医疗抗血栓压力带 | 预防深静脉血栓，二级压力长筒开口小、中、大、特大/ 二级压力中筒开口小、中、大、特大 | 500
47 | 医用耗材 | 眼科 | 微小型接骨板、螺钉系统 | 接骨板分为：直型：L型；U型，T型，Y型，眶底板：用于眶周及颌面部的内固定使用，接骨板长度15mm-46mm，厚度为：0.4mm-2.0mm；孔数2孔-25孔；配套螺钉直径为1.5mm-2.4mm；长度为4mm-20mm 该产品适用于颅颌面眶周眶底骨折，整形，肿瘤以及一切需要颌面内固定患者，适用于颅颌面骨折内固定。 | 500
59 | 医用耗材 | 第二胸外科病房 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 用于微创胸外科手术中肺组织的离断，器身尺寸型号60mm长度，杆长350mm。适配组件60mm或45mm的白钉，蓝钉，金钉，绿钉。 | 500
60 | 医用耗材 | 烧伤整形显微外科 | 金属锁定接骨板系统、金属接骨螺钉 | 产品的规格途径适用于指骨、掌骨、腕舟骨、尺桡骨、趾骨，跖骨，骰骨、距骨、跟骨、胫骨、腓骨、内踝、外踝、髌骨等骨折。 | 500
61 | 医用耗材 | 烧伤整形显微外科 | 单边式多功能外固定支架及配件 | 外固定架的产品规格途径要适用于尺骨、桡骨、掌骨、跖骨、胫骨、腓骨、股骨、肱骨、Llizarov架等。 | 500
62 | 医用耗材 | 烧伤整形显微外科 | 可吸收接骨板、螺钉 | 产品的规格途径适用于指骨、掌骨、腕舟骨、尺桡骨、趾骨，跖骨，骰骨、距骨、跟骨、胫骨、腓骨、内踝、外踝、髌骨等骨折。 | 500
63 | 医用耗材 | 烧伤整形显微外科 | 一次性负压引流护创材料 | 一次性负压引流护创材料用于负压引流；尺寸20cm×10cm×0.75cm/20cm×15cm×0.75cm/20cm*15cm*2.0cm/20cm*30cm*2.0cm/20cm×15cm×0.75cm等 | 500
69 | 医用耗材 | 崇山手术室 | 医用缝合针 | 5*12圆针；5*12角针；6*14圆针；6*14角针；8*20圆针；8*20角针；10*20圆针；10*20角针；10*28圆针；10*28角针；11*17圆针 手术缝合 | 0
71 | 医用耗材 | 院内感染管理办公室 | 碘伏 | 符合GB27951-2021及GB/T26368-2020含碘消毒剂卫生要求，碘伏有效期≥24个月，成分为有效碘和葡萄糖酸氯已定，有效碘含量为4.5g/L~5.5g/L，葡萄糖酸氯已定含量为0.9g/L~1.1g/L。说明书上应明确标明适用于人体手、皮肤、粘膜、烧伤创面的擦拭、冲洗消毒。无沉淀、不刺激、无黄染、色度适中、产品包装完好，瓶盖设计合理，易于开启和关闭，密封性良好，符合运输与储存要求。按照 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》 开展卫生安全评价，评价资料齐全有效。 （供应商证明材料中必须体现所投产品符合本项目要求的国家或规范标准，如所投产品符合的标准比项目要求高，需要提供证明材料说明情况，证明材料中必须体现其高于或包含本项目要求的标准，如证明材料无法体现或评审专家无法判断，将视为不符合要求。） | 500
73 | 灭菌器械监测产品 | 院内感染管理办公室 | ①过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋、②过氧化氢低温等离 子体灭菌化学指示胶带、③过氧化氢低温等离子灭菌器用化学指示卡（四类卡） | ①过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 规格要求：75mm x 70m、100mm x 70m、150mm x 70m、200mm x 70m、250mm x 70m、350mm x 70m、420mm x 70m、500mm x 70m 技术要求： 1.符合YY/T 0698 相关的包装材料要求 2.符合GB/T 19633.1-2024《最终灭菌医疗器械包装 第一部分》 3.有效期内，包装袋表面化学指示色块常温避光不提前变色。 4.全年拟使用数量：200卷 样品要求：每种尺寸以最小单位提供2份样品。 ②过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带 规格要求：宽度18-25mm 长度50-55m 技术要求：1.变色性能：标准过氧化氢等离子循环下完全变色，未经过灭菌条件不发生变色。 2.胶带粘贴牢固，灭菌循环过程不开胶、不脱落。 3.不吸附过氧化氢，灭菌后不易碎裂。 4.应为无铅配方。 5.有效期内常温避光存放，不提前变色。 6.全年拟使用数量：6卷 样品要求：以最小单位提供2份样品。 ③过氧化氢低温等离子灭菌器用化学指示卡（四类卡） 技术要求：1.标准过氧化氢等离子灭菌周期内完全变色，非灭菌环境、温湿度干扰下无明显变色，颜色变化清晰便于目视判断。 2.不吸附过氧化氢，灭菌后不易碎裂、不掉屑。 3.应为无铅配方，灭菌过程不渗墨。 4.有效期内常温避光存放，不提前变色。 5.全年拟使用数量：750片 样品要求：5份。 以上3类产品应为国产，并根据品类不同符合以下标准，同时适用于以下型号的灭菌器： 1.符合 GB/T 18282.1-2025 医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分：通则；符合 YY/T0698.2-2022 最终灭菌医疗器械包装材料 第 2 部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法；符合YY/T 0698.5—2023 最终灭菌医疗器械包装材料 第 5 部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法标准；按照 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》开展卫生安全评价，评价资料齐全有效。 2.适用于 STERRAD 100s 型过氧化低温等离子灭菌器 （供应商证明材料中必须体现所投产品符合本项目要求的国家或规范标准，如所投产品符合的标准比项目要求高，需要提供证明材料说明情况，证明材料中必须体现其高于或包含本项目要求的标准，如证明材料无法体现或评审专家无法判断，将视为不符合要求。） | 500
74 | 灭菌器械监测产品 | 院内感染管理办公室 | ①环氧乙烷灭菌包内化学指示卡、②环氧乙烷灭菌指示胶带 | ①环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 技术要求：1.可监测环氧乙烷浓度为600mg/L±30mg/L，温度54℃±1℃和相对湿度60%±10% 2.便于无菌取出的设计。 3.全年拟使用数量：37000片 样品要求：以最小单位提供10份样品。 ②环氧乙烷灭菌指示胶带 规格要求：宽度18-25mm 长度50-55m 技术要求：1.可用于环氧乙烷灭菌的包外化学监测。 2.能黏于各种包裹材料，起到固定封包作用，灭菌后不开胶。 3.应为无铅配方。 4.背衬材料应具有足够的拉伸强度和耐热性，灭菌过程中不松解、不断裂。 5.使用时，可以通过颜色变化区分包裹是否经过灭菌。 6.有效期内，常温避光不提前变色。 7.全年拟使用数量：50卷 样品要求：2份。 以上产品均应为国产产品、稳定性安全性高、安全评价报告齐全、符合 GB/T 33418-2016 环氧乙烷灭菌化学指示物检验方法 ；符合 GB/T 18282.1-2025 医疗保健产品灭菌化学指示物；按照 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》开展卫生安全评价，评价资料齐全有效。 。（供应商证明材料中必须体现所投产品符合本项目要求的国家或规范标准，如所投产品符合的标准比项目要求高，需要提供证明材料说明情况，证明材料中必须体现其高于或包含本项目要求的标准，如证明材料无法体现或评审专家无法判断，将视为不符合要求。） | 500
75 | 灭菌器械监测产品 | 院内感染管理办公室 | ①压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（五类卡）、②压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 （四类卡）、③压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 (延时卡)、④压力蒸汽灭菌化学测试包、⑤压力蒸汽灭菌书写指示胶带、⑥压力蒸汽灭菌指示胶带、⑦134℃压力蒸汽灭菌一次性 B-D测试包 | ①压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（五类卡） 技术要求：1.可适用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌循环。 2.灭菌结果判读客观清晰，不依赖肉眼颜色深浅比对，可通过位置 / 区域直观判定合格与否。 3.外部防水，避免冷凝水影响。 4.全年拟使用数量：88000片 样品要求：以最小单位提供10份样品。 ②压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 （四类卡） 技术要求：1.应具有足够的显色面积，便于观察。 2.置于包内最难灭菌的位置满足最低灭菌要求饱和蒸汽3分钟才可变色完全。 3.符合GB18282.1-2025要求。 4.全年拟使用数量：74000片 样品要求：以最小单位提供10份样品。 ③压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 (延时卡) 技术要求：1.可适用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌循环。 2.灭菌结果判读客观清晰，不依赖肉眼颜色深浅比对，可通过位置 / 区域直观判定合格与否。 3.符合 ISO 11140-1 五类化学指示物标准，可用于植入型器械提前放行 4.外部防水，避免冷凝水影响。 5.全年拟使用数量：2500片 样品要求：以最小单位提供10份样品。 ④压力蒸汽灭菌化学测试包 技术要求：1.一次性测试包性能拟合或高于符合消毒技术规范要求的标准测试包。 2.内含第五类综合指示物，化学指示物防水设计，爬行式判读设计。 3.全年拟使用数量：1500片 样品要求：5份。 ⑤压力蒸汽灭菌书写指示胶带 规格要求：宽度1.5-2.5cm 长度8-10cm 技术要求：1.可用于下排气和预真空（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测。 2.能粘于各种包裹材料，起到固定封包作用，高温灭菌后不开胶。 3.应为无铅配方。 4.可手工填写或配套打印软件自动打印填写六项信息。 5.使用时，可以通过颜色变化区分包裹是否经过灭菌。 4.全年拟使用数量：159000片 样品要求：以最小单位提供10份样品。 ⑥压力蒸汽灭菌指示胶带 规格要求：宽度19-25mm 长度50-55m 技术要求：1.可用于下排气和预真空（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测。 2.能粘于各种包裹材料，起到固定封包作用，高温灭菌后不开胶。 3.应为无铅配方 4.可手工填写或配套打印软件自动打印填写六项信息。 5.使用时，可以通过颜色变化区分包裹是否经过灭菌。 6.全年拟使用数量：750卷 样品要求：2份。 ⑦134℃压力蒸汽灭菌一次性 B-D测试包 技术要求：1.适用于132℃/134℃，3.5分钟的BD测试程序。 2.带有预警纸，可提前预警灭菌器故障，以避免灭菌大修停运。 3.符合GB18282.5-2015对空气排除的要求。 4.应为无铅配方，安全环保。 5.全年拟使用数量：1110包 样品要求：5份。 以上产品均应为国产产品、稳定性安全性高、安全评价报告齐全、符合 GB 18282.1-2025医疗保健产品灭菌化学指示物 第一部分通则、 按照 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》开展卫生安全评价，评价资料齐全有效。 （供应商证明材料中必须体现所投产品符合本项目要求的国家或规范标准，如所投产品符合的标准比项目要求高，需要提供证明材料说明情况，证明材料中必须体现其高于或包含本项目要求的标准，如证明材料无法体现或评审专家无法判断，将视为不符合要求。） | 500